过氧化氢便携式消毒机招标参数

| 一 | 适用范围或功能概述：用于中高危区域无人状态下的终末消毒灭菌和有人状态下的持续消毒需要。 |
| --- | --- |
| 二 | 功能要求 |
| 技术功能 | 工作条件 环境温度：≥5°C。 相对湿度：≤90%。 气压：70～106kPa。 电源条件 电压：AC220～240V。 功率：400W。 电源插头：品字插头。 标称频率：50Hz。 (主要功能：台式主机具备汽化过氧化氢消毒和解析功能；移动推车为专用配套，具备等离子体空气消毒功能，同时具备为台式主机和等离子推车自身提供移动储备电源支持功能。 |
| 主机结构功能 | 结构： 便携式，美观易洁。长度：≤250mm；宽度：≤430mm；高度：≤370mm。 整机重量：≤8Kg。 材质：SUS304、ABS、AL6061。 (显示方式：设备触摸液晶显示屏+平板电脑（非遥控器）。须提供主机及平板电脑实物照片，平板电脑能清晰显示为空间灭菌系统操作软件界面。 溶液存储量：≥3L。 (适用H2O2溶液浓度：30～35%，CMA检测报告中要体现。 功能： 消毒灭菌时间：可输入空间大小自动生成或手动设置。 残留分解：时间根据空间大小自动生成。 交流电源和直流电源两用。 远程操控：平板电脑全程无线操作设备，并监控显示设备运行状态。 (物表模拟效果：对枯草杆菌芽孢和嗜热脂肪肝菌芽孢两种芽孢杀灭实际对数值均≥5.8（提供CMA认证机构检验报告）。 (空气模拟效果：对自然菌消亡率均≥90%和白色葡萄球菌杀灭率均≥99.90%（提供CMA认证机构检验报告）。 H2O2溶液用量：3～8ml/m³（可调）。 扩散风量：≥270m³/h。 适用空间：≤100m³。 储存：10000条工作记录。 运行噪音：≤60dB（A）。 传播方式：恒压蒸发扩散传播。 |
| 等离子移动推车结构功能 | 3.1结构： 3.1.1移动推车式，美观易洁。长度：≤480mm；宽度：≤300mm；高度：≤500mm。 3.1.2整机重量：≤10Kg。 3.1.3材质：SUS304、ABS。 3.1.4控制方式：一键启停。 3.2功能： 3.2.1(配合空间消毒灭菌器主机使用，可单独开启进行等离子空气消毒。必须和主机为一体化组合式设计，提供主机、推车组合后实物照片。 3.2.2交流电源和直流电源两用。 3.2.3为台式空间消毒灭菌器提供持续“电源支持”和“移动支持”，为台车自身的等离子空气消毒提供电源支持。 3.2.4充电时间：≤5h。 3.2.5不外接电源，充电后等离子功能单独工作：≥9.5h。 3.2.6不外接电源，充电后过氧化氢功能单独工作：≥3.2h。 3.2.7不外接电源，充电后等离子、过氧化氢同时工作：≥2.4h。 3.2.8等离子密度：1.8x1017～1.0x1018m-3。 3.2.9等离子体形状：针尖状。 3.2.10等离子循环风量：≥900m3/h。 3.2.11等离子过滤类型：初效、中效、高效。 3.2.12等离子臭氧残留：≤0.008mg/m3。 3.2.13等离子使用寿命：≥30000h。 3.2.14适用空间：≤100m³。 3.2.15运行噪音：≤60dB（A）。 |
| 三 | 资质要求： 1. (制造商需具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、等离子体类消毒器械。 2.(制造商具备中华人民共和国国家版权局软件著作权登记证书，（软件名称：过氧化氢空间消毒灭菌系统）。 3. (制造商具备CE认证证书。 4. ( 产品具有粒径检测证明 5. 生产企业具备ISO9001和ISO13485质量管理体系认证 |

注：1、对上述参数中加“(”的参数必须提供制造商技术资料支持证明。技术资料支持证明可以是生产商提供的产品样本、生产商印制的产品彩页等印刷资料、或生产商的技术说明书、或检测机构出具的产品注册检验报告、或医疗器械注册证、或技术白皮书等（技术资料支持证明必须是加盖生产厂家鲜章的扫描件）。若生产商提供的产品样本、生产商印制的产品彩页等印刷资料与生产商的技术说明书、检测机构出具的产品注册检验报告、医疗器械注册证和技术白皮书不一致时，以生产商的技术说明书、检测机构出具的产品注册检验报告、医疗器械注册证和技术白皮书为准。未提供的，评标时不予认可。提供了的但与“技术要求响应/偏差表”中的填写内容不符的，视为负偏离。

2、本包核心产品是：空间消毒灭菌器（带等离子移动电源推车），不同供应商提供的核心产品为同一品牌的按一家投标供应商计算。