柜式空气消毒机技术参数

1.机身材质：全金属材质，耐腐蚀。

2.安装方式：移动式柜机。

3.电源：220v50Hz。

4.功率：Max.145W。

5.熔断规格：AC250V,2A。

6.负离子浓度：3x106个/cm3

7.适用空间：60-100m3。

8.运转噪音：≤50dB。

9.消毒原理：驻电吸附。

10.辅助功能：光触媒系统，复合过滤器，自然媒。

11.工作模式：手动/钟控/感控。

12.操作模式：触摸屏操作。

13.定时功能：1-9个小时自由约定关机功能。

14.风速调节：五档风速调节。

15.预约功能：根据要求设定连续七天（或五天）每天八个时间段的自动开关机。

\*16.检测功能：自动检测室内PM2.5含量，自动检测室内VOC浓度，自动检测室内CO2含量。

\*17.感控功能：根据室内PM2.5含量和VOC浓度自动开关机，自动调节工作状态。

18.显示功能：自动显示室内温度、湿度、时间。

19.安全功能：打开设备进风面板自动断电保护。

20.提示功能：过滤器清洗/更换提示/故障提示功能。

21.白色葡萄球菌杀菌率：提供国家认证CMA资质部门检测报告；医用指标中，对气雾室空气中白色葡萄球菌杀菌率大于99.9%。

22.自然菌消亡率：国家认证CMA资质部门检测报告；医用指标中，对模拟现场自然菌消亡率大于98%。

23. PM2.5净化效率：提供国家认证CMA资质部门检测报告， PM2.5净化效率>99.%。

25.紫外线泄露量：机器上下左右30cm处紫外线平均泄露量≤1μW/cm2。

26.安装完成后，使用场所空气达到《医院消毒卫生标准》中规定消毒后空气中细菌总数≤4CFU/皿或≤100CFU/m3的要求。

27.消毒产品安全评价报告和备案公示。

28.质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

29.环境管理体系认证GB/T2400-2016/ISO14001:2015标准

30.职业健康安全管理体系认证GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007标准