**快速自动组织脱水机技术参数**

1、能够实现组织快速固定、脱水、透明、浸蜡。未固定新鲜小组织可直接上机，能处理全规格的各种组织。

2、快速轮转模式最大组织处理量为120个组织标本，单缸可处理60个组织标本。

3、高清触摸屏液晶屏，智能的控制系统。需有专门的脂肪组织脱水程序，标本处理量记录、试剂使用量记录、石蜡的更换提醒都有智能设定。

4、可定时开机融蜡，并在开始组织处理前对温度、压力、堵塞等进行自动检测，保护样本安全，提醒换缸和完成脱水后会有呼吸灯带闪烁和声音的提醒。

5、样本处理工作方式为超声波和热效应，可以常压、负压、正压、正压/负压交替的方式进行脱水。

6、一个试剂缸，可以实现三种试剂自动抽吸，试剂重复使用；一个蜡缸，可以自动抽吸实现三缸蜡的依次浸泡，储蜡缸可实现自动排蜡、换蜡功能。

7、温度采用电脑程序实现精确加热控制，并自带降温系统，防止温度上升过高而损害组织。

8、专用的脱水篮框，每个组织都应得到同样的处理。

9、具有国家权威检测机构报告，通过MA和CNAS检测。