胰岛素泵技术参数

1.储药器容积 3ml(300u)

2.报警及错误信息 蜂鸣及振动（所有的报警及错误都在胰岛素泵的屏幕上显示信息并提供处理方法。未得到处理的报警将升级到警笛模式以提高安全性）

3.报警历史 记录显示最大数量：36

4.背景灯 液晶显示

5.基础率 输注速度：0.05-35单位/小时(最高:35单位/小时);出厂时的最高输注速度设置:2.0单位/小时;增长步长:0.05单位;输注模式最多可设置48个输注速度

6.大剂量输注 胰岛素输注：0.05单位；冲程/液体输注：0.5uL；冲程输/注冲程之间的时间间隔：2秒；输注速度（每分钟）：1.5单位

7.大剂量输注历史 记录显示最大数量：24

8.大剂量输注单位 增量步长：0.1单位

9.缺省屏幕 主屏幕。如果30秒（对于状态屏为60秒）内没有按动任何按扭，胰岛素泵将返回到主屏幕。

10.输注精度 输注精度：±5%，位移（活塞）；±2%；误差：0

11.驱动马达 本胰岛素泵配有一个专利设计、带有安全检查系统的独特马达。输注系统以精确的增量进行输注。

12.输注压力 最大输注压力和阻塞压力为13.7 PSI.

13.储药器胰岛素量不足报警 根据设置剩余液量

14.常规大剂量输注 范围0.1—25.0单位胰岛素

15.阻塞检查 检查到阻塞时将出现“无输注报警”平时在胰岛素输注停顿达到2.35单位时就会触发阻塞报警。

16.临时基础率 用于在30分钟-24小时的持续时间内改变当前的基础率（受最大基础率限制）。临时基础率可设置为每小时单位数

17.电源 使用一节标准1.5V  7号AAA电池

18.充盈功能 定量充盈：0.1-25.0单位；手动充盈限制：达到30个单位时报警，之后每10个单位报警一次。充盈速度：1-5单位/秒，充盈胰岛素不计算在日输注总量中，而是在充盈历史中单独记录。

19.程序安全检查 有50多种独立的安全系统程序持续监视胰岛素泵的所有活动。单一故障条件下的最大输注量：0.0074ml

20.防水性 符合 IEC 60601-1的 44.6 和 IEC 60529 IPX7。

21.日期和时间屏幕 胰岛素泵使用者可选择使用12小时格式或22小时格式。使用者需要设置时间/日期（年、月、日）。状态屏幕总是显示日期与时间。