血液加温仪技术参数

设备用途：血液加温
1、温度功能
1.1 融解温度：37℃-45℃
1.2#控温精度：±0.1℃
2、警告功能
2.1 超温警告：超过限定温度 1℃
2.2 漏液警告：有漏液保护报警功能
3、加热系统
3.1 干式封闭循环加热系统
3.2*加温液体不可直接接触血袋
4、搅拌器：内置搅拌器，提高加温效率
5、控制系统
5.1 微电脑控制
5.2#全自动全血、血浆、干细胞快速融解，三种模式可选
6、容量：250ml*8 袋
7、加热垫：2 片
8、冻融时间
8.1 血浆 10-20 分钟
8.2 全血 15 分钟
8.3 干细胞/脐带血：5 分钟
9、加温液体容量：装水量 9 升
10、数据传输接口：可上传实验室 LIS 管理系统
11、认证：CE 认证或 FDA 认证

医用冷藏箱技术参数

- 产品技术规格

| 1、整体结构 | 立式 |
| --- | --- |
| 2、总有效容积（L） | 650 |
| 3、外部尺寸（宽*深*高mm） | 1170*560*1980 |
| 4、内部尺寸（宽*深*高mm） | 1070*470*1280 |
| 5、箱体/内胆材质 | 冷板喷粉 |
| 6、发泡箱体保温层（mm） | 40 |
| 7、搁架数量/价目条 | 12个搁架/12个价目条 |
| 8、脚轮与底脚 | 4个脚轮，2个固定底脚 |
| 9、玻璃门 | 双层钢化电加热玻璃门、自关门 |
| 10、净重/毛重（Kg） | 142/180 |
| 11、控制系统 | 海尔温度控制系统搭配5路传感器 |
| 12、电池 | 无 |
| 13、照明灯 | LED，3W，开关控制 |
| 14、温度范围 | 2-8℃ |
| 15、输入功率 | 450W |
| 16、均匀性 | ≤2℃（YY/T 0086-2007） |
| 17、波动值 | ≤1.5℃（YY/T 0086-2007） |
| 18、化霜类型 | 自然化霜+强制化霜 |
| 19、制冷系统 | 全封闭压缩机 |
| 20、蒸发器/冷凝器 | 板式蒸发器/丝管冷凝器 |
| 21、多重故障报警 | 高低温报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、传感器故障报警 |
| 22、两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
| 23、远程报警功能 | 有 |
| 24、门锁 | 产品门上各带有一个暗锁 |