**管路洁净干燥器技术参数**

适用于打包前对管腔器械的干燥，包括无油压缩机和专用自动高温喷枪。

1. 符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求
2. 集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身。
3. 喷枪壁挂式安装、自带放置槽、方便存取、位置自由选择。
4. 温度范围：≤40~≥80℃可调
5. 空气过滤精度≤0.01微米
6. 容积流量≥60L/min，气源输出压力可调节；
7. 噪音≦60dB
8. 具备自动排水功能。