胸腔按压机技术参数

一、治疗有效性：

1、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

2、按压频率：在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3、按压深度：在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度误差≤±0.2厘米。

4、按压释放比范围: 50%±5%。

*5、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。

6、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥42°。

*7、适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能够持续稳定实施胸腔按压。

二、安全可靠性：

8、驱动方式：电动电控。

*9、单块电池供电时间：≥60分钟。

10、动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于260次。

11、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间约10分钟。

12、外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。

13、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

14、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

*15、设备重心≤18cm，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。

三、便携性能：

16、主机（含动力电池）重量≤3.5kg。

17、设备总重量：≤7kg。

18、便携包，适用于到院外患者病发现场。

19、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。

20、数据储存及传输：可储存≥7000人次的全息复苏数据，通过USB数据线进行数据导出。